주요 검사별 용혈 영향 요약표

SST 튜브(혈청) 검사

| 검사 항목 | 용혈 영향 | 변화 방향 | 육안 판단 기준 | 실제 영향 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Troponin | ⚠️⚠️⚠️ 매우 높음 | ↓ 위음성 | 살짝 분홍빛도 주의 | 중등도 용혈에서 40% 감소 |
| 칼륨 (K) | ⚠️⚠️⚠️ 매우 높음 | ↑ 위양성 | 살짝 분홍빛도 거부 | 적혈구 내 농도 20배 |
| LDH | ⚠️⚠️⚠️ 매우 높음 | ↑ 위양성 | 살짝 분홍빛도 거부 | 적혈구 내 농도 100배 |
| AST | ⚠️⚠️ 높음 | ↑ 위양성 | 중등도부터 영향 | ALT와 비교 필수 |
| TSH | ⚠️⚠️ 높음 | ↑ 위양성 | 명확한 붉은색부터 | 제조사별 차이 큼 |
| 인슐린 | ⚠️⚠️ 높음 | ↓ 위음성 | 중등도부터 영향 | 시간 경과 시 악화 |
| 빌리루빈 | ⚠️ 중등도 | 간섭 발생 | 진한 붉은색 | 분광학적 간섭 |
| 알부민 | ⚠️ 중등도 | 간섭 가능 | 진한 붉은색 | BCG법에서 간섭 |
| HBsAg/HIV | ⚠️ 낮음 | 최소 영향 | 심한 용혈만 | 현대 CMIA는 견고 |

EDTA 튜브(혈장/전혈) 검사

| 검사 항목 | 용혈 영향 | 변화 방향 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBC (혈구검사) | ⚠️⚠️⚠️ 매우 높음 | 측정 불가 | RBC, Hb, Hct 모두 영향 |
| HbA1c | ⚠️ 낮음 | 최소 영향 | HPLC법은 비교적 견고 |

튜브별 용혈 민감도

| 튜브 종류 | 주요 검사 | 용혈 취약도 | 가장 민감한 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| SST (노란색) | 생화학, 면역 | ⚠️⚠️⚠️ | K, LDH, Troponin |
| EDTA (보라색) | CBC, HbA1c | ⚠️⚠️⚠️ | RBC, Hb, Hct |